报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期 |  |
| 数量/单位 |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 耗材报价（如有） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 注册证号 |  |
| 药交ID |  |
| 国家医保耗材代码 |  |
| 省平台联盟区限价 |  |
| 报价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

- 参数偏离情况

| - 序号 | - 参数项目 | - 参数及配置要求 | - 完全响应或正/负偏离 | - 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 产品用途功能 | 低频神经肌肉刺激治疗仪与体表电配合，可促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉组织。推荐用于围手术期快速康复。 |  |  |
| - 2 | 配置要求 | ①设备简单易用，适用于床边治疗； ②电刺激通道数量2个；输出频率：10Hz-20Hz-50Hz； ③刺激电流强度：0-99.5mA（负载电阻1000Ω ），调节精度≤0.5mA。双通道单独柱状图显示，清晰直观。多阶段电流可单独设置 ④预置治疗程序：≧7个，包含一类肌纤维电刺激、常规TENS止痛治疗、促进血液循环（小循环）、促进血液循环（大循环）、二类肌纤维电刺激、肌肉放松治疗、腹直肌分离治疗，方便医生和病人使用。 ⑤安全性：具有暂停按钮，治疗过程中可随时暂停或终止程序，保证治疗安全；按键锁定：治疗过程中，10s 内无任何按键操作，按键将被锁定，防止误触。输出开路提醒：输出回路接触不良或者负载电阻太大时显示屏有即时提醒功能。 ⑥电极片最高限价不高于60元/对。 |  |  |
| - 3 | 设备保修 | 设备提供质保1年 |  |  |