采购需求书

| 申请科室 | 泌尿外科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 输尿管肾镜 |
| 预算金额 | 90000.00元 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | 1.直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端） 2.工作长度：425-430mm。 3.工作通道：可下一个3-4Fr的器械。 4.视角：5-8°（目镜端与镜身的夹角）。 5.半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。 6.三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。 7.内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。 8.30K以上（含30K）(3万条)图像束，视野清晰、网格淡化。 9.双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。 10.输尿管一体镜； 11.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。 12.含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果。 13.采用激光焊接技术，密封性强。 14.目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。 15.三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源 16.可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。 17.保修要求：设备免费保修期至少为 1 年，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。 |