小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 消毒供应中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医用热封机 |  |
| 预算金额 | 40000.00元 |  |
| 数量 | 1台 |  |
| 采购要求 | 一、技术需求 （一）设备用途： 用于不同厚度包装材料，包括纸塑包装卷料及纸塑袋、特卫强、纸袋的密封包装，并保证密封的一致性和连续性。 （二）详细参数要求： 1.外观尺寸≤600mm×260mm×250 mm（长×宽×高）。 2.外壳采用结构强度高、阻燃性好、安全性高、易清洁的材质。 3.设备为连续型。 4.采用微电脑控制温度，温度误差<1%。 5.封口温度可调节，最高可至200℃。 6.封口速度10米/分钟。 7.封口压力可自动调节。 8.封口边距5-25mm，可调节。 9.封口宽度≥10mm。 10.>5英寸触摸屏操控系统，显示字体大小可调节。 11.打印系统：微型电脑控制，可打印批号及人员代码，自动更新包装日期及失效日期，文字信息记忆功能，打印字体大小可调节，打印边距可调节，打印机可单独开启或关闭。 12.更换打印墨盒简单易操作。 13.具有时间和日期记忆及自动更新功能。 14.关机状态下数据储存。 15.出现故障可自动报警。 16.功率：≤800W，电源：AC 220V，50Hz。 （三）配置要求： 1.医用热封机：1台。 2.说明书：1份（包含操作说明）。 3.合格证：1份。 二、商务需求 （一）交货期及安装要求 1.中标后三十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30个工作日内完成安装调试。 2.验收方式:按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 （二）保修期及售后服务要求 1.中标人必须在 广东省内 有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 2.设备免费保修期至少为 两 年，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如不能及时排除故障，供应商应提供同品牌、同型号设备供用户使用。 3.设备供应商或厂家至少每半年免费上门保养及检测设备性能一次。 |  |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 制定人签字： 科室负责人签字： 日期： |  |  |

表2

样板图片（选填）