用途：

准确测量人类的心电活动、呼吸、血压和脉搏等生命参数，为医护人员诊断、治疗、护理与抢救提供有效的依据。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | - 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者； |
|  | - ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率 |
|  | - ≥8通道波形显示 |
|  | - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； |
|  | - 采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性； |
|  | - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移； |
|  | - 可升级提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况； |
|  | - 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 1 | 台 |
|  | 心电导联线 （3导联或5导联） | 2 | 套 |
|  | 心电电极5片装 | 1 | 套 |
|  | 7针血氧主电缆 | 1 | 套 |
|  | 成人血氧探头 | 1 | 套 |
|  | 无创血压导气管 | 1 | 根 |
|  | 成人血压袖套 | 2 | 套 |
|  | 锂电池 | 1 | 块 |
|  | 三芯电源线 | 1 | 根 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货期：成交供应商应当在成交通知发出之日起30日内按报价资料相关文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后30日内完成设备的安装调试。

- 成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

- 成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

- 验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。

- ★报价供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

- 承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

- 成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

- ★成交供应商须提供设备保修至少为2年。

- 在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

- 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：设备安装调试完毕经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额发票，采购人付合同总额的95%。合同总金额的5%的款项作为售后服务保证金，设备验收合格保修期满后一次性无息退还。