
中山市小榄人民医院CICU医用吊塔采购需求书

项目概况

	
	5个单间
	大病房（8张床）

	使用场景
	ICU吊桥
	ICU吊塔

	功能
	干湿分离、双吊箱
	双臂、吊箱


供应商资质要求

1、报价供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织。

2、本项目不接受联合体报价。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、报价设备不得指定专用耗材。

三、吊塔系统参数需求
1、根据《T∕CAME 60-2023 重症监护病房建设与设备配置标准》：

医用吊塔／桥塔（或设备带〉，每床配置。需包含提供医用气体输入、负压吸引、电源配送、通信连接（电话和呼叫系统等）、数据传输、照明等功能的医用吊塔／桥塔或床头设备带。每张病床至少配置12 个电插座。
2、配置需求
	
	5个单间
	大病房（8张床）

	使用场景
	ICU吊桥
	ICU吊塔

	功能
	干湿分离、双吊箱
	双臂、吊箱


3、具体参数要求
（1）设备参数要求：

1)吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑菌和耐霉菌作用；

2)吊塔最大宣称承重≥200-300Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；

3)悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统；

4)所有吊塔均须配有良好的机械系统，保证吊塔不产生漂移；

5)托盘采用一体成型纯平设计，表面无螺钉；

6)吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次；

7)吊塔气管通过生物相容性认证；

8)吊塔所有气体插座和接头为德标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修；

9)气体终端可提供5万次插拔测试证明；

▲10)依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%；

吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级；
湿区配置升降灵活的输液架，干区配置可升降调节的医疗监护仪器平台；
干湿区上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上；
具有移动式底座、良好的系统操作便捷性、良好的互联互通性能（与医院信息化系统无缝对接，实现设备数据的管理与分析）、良好的抗疲劳性能、良好的耐磨性、良好的抗风性能、多重安全保护措施（如过载保护、电压波动保护、漏电保护）、良好的防火性能。
（2）配置要求如下：

2.1单间吊桥式（5张床，每张配机械单臂）

干区

1)机械单臂结构，悬臂长度≥750mm；

2)气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

3)气体终端（氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个）；

4)电源插座10A 8个，电源插座16A 2个；

5)罗格朗RJ45，含线，CAT6 1个 ；

6)等电位柱2个；

7)仪器承载托盘2个，尺寸≥530X480mm；

8)配置13套线缆集线器或收纳盒。

湿区

1)机械单臂结构，悬臂长度≥1500mm；

2)气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

3)气体终端（氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个）；

4)电源插座10A 8个，电源插座16A 2个；

5)罗格朗RJ45，含线，CAT6 1个 ；

6)等电位柱2个；

7)仪器承载托盘2个， 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm；

8)配置输液架两套。

2.2机械双臂吊塔式（大病房）8套

1)机械双臂结构，悬臂长度≥750mm；

2)气电箱为吊柱式，气电箱长度≥800mm；

4)气体终端（氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个）；

5)电源插座10A 8个，电源插座16A 2个；

6)罗格朗RJ45，含线，CAT6  2个； 

8)等电位柱2个；

9)仪器承载托盘2个， 1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm；

8)配置输液架一套，10套集线器及收纳盒。

（3）质保要求

保修期限两年。
