中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. - 所投产品制造商性质： （填写：大型企业、中型企业、小型企业） 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 耗材/试剂中文名称; 型号/规格（能做几人份）; 生产企业; 产品注册证; 单位; 线上限价（元）; 线下供货单价（元）; 耗材类别：通用/专机; 备注. 1. 2. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1; 探头. 探头. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单、厂家设备技术参数

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明（需要清楚列明投标设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明（需要清楚列明投标设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

- 投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、售后服务、系统对接费、端口对接费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- ★投标人所投设备如属于医疗器械设备（含医用耗材），投标人应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供设备或耗材的有效医疗器械注册证或备案证明材料和投标人的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备（含医用耗材）必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 超声经颅多普勒血流分析仪 | 神经内一科 | 1 |

核心产品：超声经颅多普勒血流分析仪

用途：

（1）急性期快速评估颅内外大血管狭窄/闭塞，为溶栓取栓决策提供血流动力学依据；

（2）蛛网膜下腔出血后血管痉挛的每日床旁监测，指导尼莫地平治疗；

（3）微栓子信号（MES）监测，评估大动脉粥样硬化斑块稳定性及卒中复发风险；

（4）发泡试验（c-TCD）筛查卵圆孔未闭（PFO），明确隐源性卒中病因；

（5）脑血流储备（CVR）评估，指导症状性颅内/外动脉狭窄的血运重建决策。

（6）对后循环缺血性眩晕的鉴别诊断也具重要价值，可快速区分血管性眩晕与前庭周围性眩晕。

设备符合中山市物价收费名目：

| 使用科室 | 中山市物价编码 | 收费项目名称 | 收费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 神经内一科 | 012302050020000 | 多普勒检查（颅内血管） | 130 |
| 神经内一科 | 012302050020001 | 多普勒检查（颅内血管）-床旁检查（加收） | 30 |
| 神经内一科 | 012302050020011 | 多普勒检查（颅内血管）-特殊方式检查（加收） | 96 |
| 神经内一科 | 012302050021100 | 多普勒检查（颅内血管）-栓子监测（扩展） | 130 |

- 技术参数：

1、硬件指标：

▲（1）便携一体式主机、Windows10或以上系统平台，支持触摸屏操作，支持两个千兆网卡、WIFI、蓝牙等功能。

▲（2）支持1M、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头。

▲（3）至少具备≥4个有效探头接口。

▲（4）支持1.6MHz监护探头，并搭配监护头架使用。

▲（5）1.6MHz探头工作距离范围不少于150mm，4MHz探头工作距离范围不少于85mm，8MHz探头工作距离范围不少于35mm。

▲（6）专业操控小键盘，无需额外电池供电，可USB直连主机，任何角度都能灵敏操控，具有自定义按键功能。

2、软件要求：

（1）FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048。

（2）速度量程：使用1.6M探头（无角度补偿）50mm深度时,单向最大速度量程能达到720cm/s以上；在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上。

（3）检测参数：需包括Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、a、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数。

▲（4）双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存。

（5）标识功能：标识当前信号噪声处理状态。

（6）高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能。

▲（7）基线自适应调节：基线会根据血流速度的增加、减少，进行自适应调整。

▲（8）标尺自适应调节：速度量程会根据血流速度的增加、减少，进行自动的切换和调整。

▲（9）精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响。

（10）探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠。

（11）支持自动计算基于TCD的无创ICP数值。

（12）动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储。

（13）数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等。

（14）快照存储/编辑功能：

①支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析；

②可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式；

③快照频谱可以手动插入中/英文标识；

④快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子；

⑤支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能。

▲（15）一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告，报告支持BMP/JPG/PNG/GIF/TIFF/XML/PDF/Word/PPT等格式；支持配置二维码报告功能。

（16）具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息。

▲（17）专业微栓子检测：

①提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析；

②具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子识别率≥85%，准确率≥90%；

③栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识；

④支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告；

⑤支持微栓子视频、音频、图片导出功能。

（18）同一栓子声谱图自动比对功能：支持同一通道下，双深度的声谱图自动同窗口对比功能，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度。

▲（19）智慧型发泡试验语音指导系统：

①专家真人语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息、诱发试验两种模式；

②自动记录首栓、20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片，根据试验结果可自动智能分级；

③发泡试验分级标准支持自定义。

（20）VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率。

（21）血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告。

（22）数据缓存回放功能：支持30S数据缓存回放功能，可选择回放30S内血流频谱进行保存。

▲（23）IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出。

▲（24）长程监护系统：支持全程16导监护曲线同步监测、支持事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告。

（25）具备Sickle Cell 筛查模式，支持自定义Sickle Cell 筛查标准，可用于血镰病筛查。

3、图文工作站系统要求：

▲具有专业化报告模板功能：

①支持不少于10种报告模板，包含卧立位报告、脑血管储备试验报告、微栓子监测报告、TCD发泡试验报告、术中/重症监护报告等；

②支持 Willis环结构化报告，可直接在大脑Willis环图片上标记被检动脉位置、名称、血流参数等信息；

③支持头颈一体化报告，支持超声数据与TCD数据汇总到一份检查报告单中进行报告输出。

▲4、设备使用年限≥8年。

5.每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容）

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式主机（含软件系统） | Windows 10或以上系统平台 | 1 | 个 |
| 2 | 手持探头（1.6兆） | 须单独报价 | 1 | 个 |
| 3 | 手持探头（4.0兆） | 须单独报价 | 1 | 个 |
| 4 | 1.6兆监护探头 | 须单独报价 | 2 | 个 |
| 5 | 监护头架 |  | 1 | 个 |
| 6 | 专业操控小键盘 |  | 1 | 个 |
| 7 | 彩色激光打印设备 |  | 1 | 台 |
| 8 | 专用台车 |  | 1 | 台 |
| 9 | 超声图文工作站系统 |  | 1 | 套 |
| 10 | 中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）； |  | 1 | 份 |
| 11 | 配齐与主机相匹配的附件设备，如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等 |  | 1 | 套 |

四、主要商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标人应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后30日内完成设备的安装调试。

1.3中标人须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标人须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标人必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标人须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为1年。

2.3在售后期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为0.5小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标人按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标人即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。

五、其他商务要求

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- ★投标人应分别列明该项目所有设备的总报价和分项报价。

- 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

- 投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。