采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 普外二区 | 1 |

- 用途：筛查甲状腺及乳腺结构异常、评估结节性质及监测疾病进展；

- 技术参数：

- 设备有接入我院系统的需求：

▲设备需支持与医院信息系统-岱嘉的数据互通，对接费用包含在本项目预算中

- ▲设备使用年限不低于10年

- 主机系统性能

全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

≥21”高分辨率医用彩色液晶显示器（分辨率：≥1920×1080）

≥13”彩色液晶触摸屏（分辨率：≥1920×1080）,触摸屏可独立调整角度

触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏

主机重量≤85kg

控制面板可上下升降、左右旋转

▲主机探头接口≥5个，全激活、大小一致、互通互用

内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能，支持弹性直方图分析

▲造影成像单元：向后存储造影连续采集时间最短10分钟，具备双计时器（提供图片证明）

▲腔内探头实时温控技术，温度值在显示器上体现（提供图片证明）

测量/分析和报告

常规测量软件包

基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

彩色剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、血流量，补偿角度可调

电影回放及原始数据处理

支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放

支持不同探头至少6幅图像同屏动态回放，回放速度可调

原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M型、频谱模式等

存储及数据管理

内置超声工作站

▲内置机械和固态双硬盘，容量≥2T

图像存储，电影回放时间≥600s

同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

支持图像一键存储到本地及USB外设

探头规格

支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、双平面、腹腔镜、经食道探头等

▲高频线阵探头: ≥3-16MHz（提供图片证明）  （用于小器官）

▲线阵探头: ≥2-13MHz（提供图片证明）  （用于甲状腺）

为满足临床后续升级，可选配曲柄腔内探头: ≥3-15MHz，手柄与探头体角度≤160°（提供探头外观图片证明）

▲为满足临床后续升级，可选配宫腔专用探头，配合窥器使用，探头既有代替窥器下页扩张阴道的作用也有超声探头扫查子宫的作用，最大程度节约手术空间（提供图片证明）

▲ 为满足临床后续升级，可选配腹腔镜超声探头

▲ 为满足临床后续升级，可选配经食道超声探头（提供探头注册证）

、技术、维修、培训及其它

驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

厂家提供专业人员现场操作和培训

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证、使用说明书、保修卡 |  | 1 | 份 |
| 2 | 主机 |  | 1 | 套 |
| 3 | 高频线阵探头 |  | 1 | 把 |
| 4 | 线阵探头 |  | 1 | 把 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 3 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。