## Sheet1
序号 | 初步参数要求 | 响应情况
1 | 一、 总体要求：
2 | 超高清4K腹腔镜机型，图像处理器、摄像头、气腹机、冷光源、腹腔镜是否为同一品牌 | £是 £否
3 | 三维内窥镜（荧光）摄像头、三维胸腹腔内窥镜与荧光造影剂（吲哚菁绿（ICG）或亚甲蓝（MB））配合使用时，可提供实时的4K 3D超高清近红外荧光（双荧光）及可见光影像；
4 | 2D（荧光或双荧光）摄像头、2D荧光腹腔镜与荧光造影剂（吲哚菁绿（ICG）或亚甲蓝（MB））配合使用时，可提供实时的可见光影像及近红外荧光影像；
5 | 二、技术要求：
6 | 图像处理器
7 | 具有全数字化4K 3D超高清影像平台
8 | 2D视频输出分辨率可选，可选范围至少涵盖？ | 分辨率？
9 | 3D视频输出分辨率可选，可选范围至少涵盖？ | 分辨率？
10 | 2D及3D视频输出帧率为 | ？帧/秒
11 | 具备4K和全高清分辨率影像输出接口（含3D及2D） | 接口类型
12 | 图像处理器可实现4种影像模式：4K超高清白光，4K标准荧光，4K彩色荧光，4K多模荧光（即四图模式，通过设置主图可以显示白光、标准荧光、彩色荧光、原始荧光的一种）；
13 | 图像处理器具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度；
14 | 具有多种色调可选，可根据术者需求选择不同的色调，至少包括自然色调、柔和色调、标准色调、自定义色调；
15 | 具有一键白平衡、一键荧光模式切换、白光亮度调节、荧光亮度调节、色调切换、色调增强、去雾增强、细节增强、暗场增强、录像、拍照等功能；
16 | 连接3D内窥镜摄像头时，具有2D/3D图像切换、3D图像翻转等功能；
17 | 图像处理器具有自动光源控制功能，白光亮度0-30级可调，荧光亮度0-50级可调；
18 | 3D模块下，具有数字变焦功能，≥3档可调节；
19 | 2D模块下，具有数字变焦功能，≥11档可调节；
20 | 图像处理器备有≥7英寸触控屏，具有防误触功能；
21 | 可连接脚踏，实现拍照录像等功能；
22 | 可控制光源系统，并实现两者之间的通信；
23 | 图像处理器功能平台化，支持升级多种功能：4K白光、4K荧光、光学3D4K；
24 | 医用内窥镜荧光冷光源
25 | 冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式；
26 | LED灯泡工作寿命≥36000小时;
27 | 具有灯泡更换指示功能；
28 | 激光分类：冷光源的激光分类为3R类。
29 | 具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命；
30 | 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤；
31 | 具有光照过低提示功能。
32 | 可通过专用数据线实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；
33 | 可自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题；
34 | 导光束耐高温，直径≥4.5mm、长度≥300cm，可传输可见光及近红外光。
35 | 4K 荧光内窥镜荧光摄像头
36 | 全数字化超高清4K芯片，分辨率达≥3840×2160；
37 | 图像水平宽度能分辨线数≥3300线，垂直宽度能分辨线数≥1800线；
38 | 双相机技术，可同时捕捉可见光和近红外光影像，一个相机专门处理白光图像，具备超高清晰度和信噪比，精准的颜色还原；一个专业级荧光CMOS相机，独立处理荧光图像，具备超高荧光灵敏度和动态范围；
39 | 采用多通道实时分光滤波技术，白光影像和荧光影像独立成像，在应用“荧光”成像时，白光成像的清晰度不衰减，图像品质不下降；
40 | 独立近红外CMOS芯片实现荧光成像，可对850nm±30nm波长的近红外光照明物体成像；
41 | 荧光模式下具有经典、增强及专业3种模式，满足不同临床手术场景需要;
42 | 荧光灵敏度0-50级可调，可满足各种临床使用场景；
43 | 高荧光探测灵敏度，最低可探测ICG造影剂浓度30nmol/L（0.023ug/mL）以下；
44 | 高荧光响应动态范围，能够同时捕获强荧光和弱荧光信号，荧光响应动态范围≥80dB;
45 | 摄像头具有多个快捷键，可实现白平衡、荧光亮度调节、白光亮度调节、录像、拍照、色调切换、细节增强、暗场增强、色彩增强、去雾增强、主图切换、图像缩放等功能；
46 | 支持手动调焦，可通过镜头上的调焦环进行调焦；
47 | 可使用低温等离子方式消毒灭菌；
48 | 摄像对有害进液和颗粒物质的防护分类：IPX7；
49 | 一体化摄像头接口，抗干扰，易插拨；
50 | 2D荧光胸腹腔内窥镜
51 | 直径≤10mm，工作长度≥330mm；
52 | 胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
53 | 30°（或0°)视向角，75°视场角；
54 | 景深范围包括20mm-150mm；
55 | 可传输4K白光和近红外光。
56 | 气腹机
57 | 压力设定范围包括：5～25mmHg；
58 | 大流量供气，最大流量≥40L/min；
59 | 具有过压报警及自动排气安全功能；
60 | 具备加温功能，减少内镜起雾现象；
61 | 医用4K2D监视器
62 | 尺寸规格≥32英寸；
63 | 分辨率≥3840×2160；
64 | 液晶显示屏/LED背光，亮度≥1000cd/m2。
65 | 专用设备台车
66 | 主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成；
67 | 活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≥21kg；
68 | 抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸约为：400*390*80mm(允许偏离±20%)；
69 | 载物托架可升降调节高度；
70 | 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能；
71 | 最大电流≥10A过载保护式电源插座；
72 | 标配含六孔电源插线板。
73 | 三维可视化医学影像处理软件（应用范围至少包含肺部与肝胆）
74 | 软件安装U盘（含三维可视化医学影像处理软件）、1080P一体机、流域主机、开放式设备专用台车及其他附件等。
75 | 与荧光内窥镜配合使用，为术中提供融合导航功能。
76 | 高性能图像处理工作站配置1套：
77 | GPU：RTX 4080及以上；
78 | 内存：64G及以上；
79 | 硬盘：固态硬盘容量2T 及以上，有C盘、D盘分区
80 | 视频采集卡：支持SDI高清输入，3G-SDI 1080P 60帧输入及1080P 30帧输出，支持OBS等第三方软件
81 | 数据管理功能
82 | 提供病例列表，显示当前的用户建立的全部病例档案；
83 | 提供病例信息搜索；
84 | 支持新建病例；
85 | 支持对病例信息进行编辑；
86 | 支持病例图像预览、三维模型预览功能；
87 | 支持病例的删除；
88 | 支持模型导入导出功能
89 | 导入、导出单张图像的时间（图像大小5.93MB）：≤5秒；
90 | 用户差错防御：用户删除的病例，可以在30天内，通过恢复功能进行信息恢复
91 | 提供用户管理功能，支持用户新增、删除、密码修改功能。
92 | 三维重建功能
93 | 图像和模型浏览功能。
94 | 支持查看多视图原始图像
95 | 支持图像横断面、矢状面、冠状面精确翻页
96 | 支持图像窗宽窗位调节、重置
97 | 支持鼠标滚轮调节窗宽窗位
98 | 具备图像移动、缩放、旋转、定位
99 | 支持模型的颜色、透明度调节
100 | 支持三维模型的移动、缩放、旋转
101 | 三维重建功能
102 | 支持全肺系统一键重建功能
103 | 支持肺部单个组织（肺叶、肺动脉、肺静脉、支气管）一键重建功能
104 | 交互工具
105 | 支持图像上添加文字标注
106 | 支持图像的长度测量工具
107 | 支持标注删除功能
108 | 支持保存标注信息功能
109 | 支持显示/隐藏标注信息功能
110 | 支持交互重建功能，具备笔刷工具、大小调整，三维连通域处理功能。
111 | 支持模型新增，模型删除功能。
112 | 重建效率
113 | 自动三维重建速度：<5 min
114 | 模型分割功能
115 | 非解剖性切割：通过绘制分割线确定预分割位置，可对模型进行线切割。
116 | 解剖性切割：可交互选择血管并标记，计算标记血管的灌注区域
117 | 模拟染色：选择染色方式和目标血管染色位置，将在目标组织根据目标位置计算出分割结果。
118 | 非解剖性切割、解剖性切割、模拟染色计算时间： <5s
119 | 标注和测量工具：
120 | 标注工具：可生成文本标注。
121 | 图层管理工具：可编辑模型颜色、透明度，并合成和删除标签组。
122 | 测量工具：可测量三维模型两点之间的三维直线距离
123 | 多窗口显示：多子窗口可同时显示不同模型组合，可绑定一个子窗口与主窗口同步显示，所有子窗口都可与主窗口绑定或解绑同步视角。
124 | 图片管理工具：可保存主阅览窗图像、打开JPG、PNG、BMP格式图像、删除图像。
125 | 融合显示功能
126 | 影像采集和处理
127 | 支持采集卡视频输入并显示功能
128 | 支持本地MP4格式视频播放和控制功能
129 | 支持影像与模型融合结果视频录制和保存功能
130 | 支持视频播放、暂停、停止、进度拖动功能
131 | 融合显示
132 | 支持三维模型与视频同屏融合显示
133 | 融合显示内窥镜图像与三维模型时，帧率>25帧，延时<50ms。
134 | 支持融合影像全屏显示功能
135 | 支持全屏下模型透明度、颜色快捷调整功能
136 | 支持全屏下不同子窗口模型快捷切换，多窗口模型同步显示功能。
137 | 整机质保期≥3年，需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；
138 | 6个月内出现非人为质量问题提供换货；
139 | 流域软件系统终身免费升级（包括但不限于版本更新、功能增加。
140 | 流域系统需接入采购人现有的影像系统，费用由中标人承担